岛津气相色谱GC-2010操作规程

| 题 目 | GC-2010气相色谱操作规程 |  |  | 编 号 |  | 版本号 | 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SOP-YQ-008 |  | A | 第 1 页 |
| 制订人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |
| 制订日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |  |  |
| 颁发部门 |  | 分发部门 |  |  |  |  |  |

一、目   的：规范实验室GC-2010气相色谱的操作维护方法，保证实验的有效性。

二、适用范围：适用于实验室GC-2010气相色谱的使用和维护。

三、职    责：GC-2010气相色谱仪的使用人员对本规程的实施负责，实训室老师对本规程的实施监督。

四、操作步骤

1.打开氮气钢瓶，保持氮气压力在0.5MPa以上。打开气相色谱仪主机电源开关。

2.打开电脑，在桌面上选择GCRealTimeAnalysis，登陆工作站主界面。点击左侧面板上的“仪器参数”，进入参数界面，依次输入进样器、色谱柱和检测器的工作参数，然后点击左侧面板的“下载参数”。

然后点击左侧面板上的“开启系统”，界面右端将出现各项仪器参数的设定值和实际值。

3.等待进样口温度、柱温和检测器温度达到设定值后，打开空气发生器和氢气发生器，十五分钟后点击右侧面板上的“火焰：打开”，

| 题 目 | 岛津气相色谱GC-2010操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-008 | A | 第 2 页 |

开启FID检测器，等仪器参数达到设定值后，右侧面板上会显示“GC状态：准备就绪”。

4.点击左侧面板上的“单次分析”进入分析操作界面。

5.点击左侧面板上的“样品记录”，输入样品名称、和“数据文件”目录及名称，点击“自动递增”复选框。输入“样品瓶号”，将放在自动

进样盘上样品瓶的位置输入，点击“确定”。点击左侧面板上的“开始”，进行数据采集。

6.分析结束后，点击右侧面板上的“火焰：关闭”，关闭空气发生器和氢气发生器(注意：仪器一定要打开放水开关排气!!!)。

7.通过设置“仪器参数”和“下载参数”，将柱温升到300℃，让GC运行一个小时。

8.将进样器温度、柱温和检测器温度都降到30℃后，点击左侧面板上的“关闭系统”，然后点击界面上部“文件”——〉选择“退出”。退出工作站。

9.关闭气相色谱仪，最后关闭氮气钢瓶(注意：最后关闭氮气!!!)

注意事项
1. 分析室周围要远离强磁场以及易燃和强腐蚀性气体，防止明火。2. 载气、空气及氢气需要安装气体净化装置，保证气体纯度。
3. 实验时注意观察气泵压力表，以免漏气，及时发现，注意安全。