	题  目
	BS-224s赛多利斯电子天平操作规程
	编  号
	版本号
	共 2 页

	
	
	SOP-YQ-001
	A
	第 1 页

	制订人
	
	审核人
	
	批准人
	
	生效日期



	制订日期
	
	审核日期
	
	批准日期
	
	

	颁发部门
	
	分发部门
	


BS-224s赛多利斯电子天平操作规程
一、目  的：规范实验室赛多利斯电子天平的操作维护方法，保证实验检测的有效性。
二、适用范围：适用于实验室赛多利斯电子天平的使用和维护。
三、职    责：赛多利斯电子天平的使用人员对本规程的实施负责，实训室老师对本规程的实施监督。 
四、操作步骤

   4.1电源连接正常。
4.2用辅助水平仪找平。

4.3标准砝码（100g）。

4.4按开关键开机，再按“TARE”键2秒以上，显示“0．00g”
4.5按校正键，显示校准砝码值“+100．00”，取标准砝码置托盘上。显示砝码质量值+100．00g后，再取下砝码，显示读数应为“0．00g”
4.6如显示数不为“0．00g”时，按下“TARE”键，天平清零，再放上标准砝码，重复4.5步聚，直至拿掉标准砝码后显示为“0．00g”
4.7将被称物的容器放上，按“TARE”键，将天平清零
4.8将被称物放入容器中，显示值为被称物质量
4.9记录被称物重量
	题  目
	BS-224s赛多利斯电子天平操作规程
	编  号
	版本号
	共 2 页

	
	
	SOP-YQ-001
	A
	第 2 页


4.10取下被称物及容器
4.11按开关键关机
4.2 维护保养规程

4.2.1清洁电子天平时，首先应将天平的电源断开，必要时取下在天平上连接的数据电缆。
4.2.2用肥皂水稍潮湿过的柔软布擦洗天平（包括外壳）
4.2.3 擦洗时应注意不得让液体进入到天平中，不得用有腐蚀性的清洁剂（溶剂类）.
4.2.4错误代码及原因、纠正方法
	显     示
	原因
	纠正办法

	屏幕无显示
	无电源电压

没插电源插头

充电电池或干电池无电
	检查电源

将电源插头与电源插座连好

更换干电池

用外接充电器给充电电池充电

	H
	超越称量范围
	减称盘负荷

	L
	没放称盘

称盘与周围东西有接触
	将称盘放好

称盘不得与周围东西接触

	E01
	显示溢出：

要输出的数值显示不出
	减少称量物



	E02

去除天平上的负荷
	没遵守调校条件，例如：

——不在零位

——称盘有负荷
	去除天平上的负茶

用TARE键除皮

显示零后再调校

	E10
	第二皮重存储器（净重—总和）中有数据时 TARE键锁定，此时只能用一个除皮功能
	先用 CF将皮重存储器清零后，除皮键才可再动作



	E11
	不能给第二皮重存储器输入数值
	按TARE键

	E22
	重量太小或在应用程序时称盘上无称量物
	增加重量

	E30
	数据接口对打印输出封锁
	与赛多利期维修中心联系

	最大称量范围小于“技术数据”中所给出的值

称量结果明显错误
	在没放称盘的情况下接通天平

天平没有调校

称量前没用除皮
	将称盘放好用1/ύ键关关断并再接通

调校 

除皮


