T6紫外可见分光光度计操作规程

| 题 目 | T6紫外可见分光光度计操作规程 |  |  | 编 号 |  | 版本号 | 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SOP-YQ-003 |  | A | 第 1 页 |
| 制订人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |
| 制订日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |  |  |
| 颁发部门 |  | 分发部门 |  |  |  |  |  |

一、目  的：规范实验室T6 紫外可见分光光度计的操作维护方法，保证实验的有效性。

二、适用范围：适用于实验室T6紫外可见分光光度计的使用和维护。

三、职  责：T6紫外可见分光光度计的使用人员对本规程的实施负责，实训室老师对本规程的实施监督。

四、操作步骤

1. 开机自检：打开仪器主机电源，仪器开始初始化，约3分钟时间仪器初始化完成。初始化完成后，仪器进入主菜单。

2. 进入光度测量状态：按ENTER键进入光度测量界面。

3. 进入测量界面：按START/STOP键进入样品测量界面。

4. 设置样品测量波长：按GOTO键，输入测量波长，按ENTER键确认，仪器将自动调整波长。

5. 进入设置参数：按SET键进入参数设定界面，按键使光标移动到“试样设定”，按ENTER键确认，进入到设定界面。

6. 设定使用样品池个数：按键使光标移动到“使用样池数”，按ENTER键循环选择需要使用的样品池数。

| 题 目 | T6紫外可见分光光度计操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-003 | A | 第 2 页 |

7. 样品测量：按ENTER键返回的参数设定界面，再按RETURN键返回的光度测量界面。在1号样品池内放入空白溶液，2号样品池内放入待测样品。关闭好样品池盖后按ZERO键进行空白校正，再按START/STOP键进行样品测量。

如需测量下一个样品，取出比色皿，更换为下一个测量的样品START/STOP键既可读数。

如果需要更换波长，直接按GOTO键，调整波长。

如果每次使用的比色皿个数固定，下一次使用时可跳过第5、6步骤直接进入样品测量。

注意：更换波长后必须重新按ZERO键进行空白校正。

8. 测量结束：测量完成后记录数据，退出程序或关闭仪器后测量数据将消失。

确保已从样品池中取出所有比色皿，清洗干净后以便下一次使用。按RETURN键直接返回到仪器主菜单界面后再关闭仪器电源。