Agilent1200高效液相色谱仪操作规程

| 题 目 | Agilent1200高效液相色谱仪操作规程 |  |  | 编 号 |  | 版本号 | 共 5 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SOP-YQ-010 |  | A | 第 1 页 |
| 制订人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |
| 制订日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |  |  |
| 颁发部门 |  | 分发部门 |  |  |  |  |  |

一、目    的：规范实验室Agilent1200高效液相色谱仪的操作维护方法，保证实验的有效性。

二、适用范围：适用于实验室Agilent1200高效液相色谱仪的使用和维护。

三、职    责：所有使用Agilent1200高效液相色谱仪的分析人员，需正确操作，并做好维护保养和状态检查工作。

四、操作步骤

1. Agilent1200化学工作站开机顺序(LAN卡联接)

1.1、将待测样品按要求前处理，准备HPLC 所需流动相，检查线路是否连接完好，废液瓶是否够用等

1.2、打开计算机，进入Bootp；

1.3、打开主机各模块电源（不分先后），等待Bootp接收,等待各模块就绪后,再双击工作站图标,进入化学工作站；

1.4、调出一个分析方法，检查各参数的设置；

1.5、旋开泵上的排气阀，将工作站中的泵流量设到5ml/min，溶剂A设到100%；

| 题 目 | Agilent1200高效液相色谱仪操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 5 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-010 | A | 第 2 页 |

1.6、在工作站中打开泵，排出管线中的气体数分钟；

1.7、依此切换到B、C、D溶剂分别排气；

1.8、将工作站中的泵流量设到1ml/min，多元泵则再设定溶剂配比，如A=80%，B=20%；

1.9、关闭排气阀，检查柱前压力；

1.10、待柱前压力基本稳定后,打开检测器灯，观察基线情况；

2、数据采集方法编辑

2.1 由运行控制进入样品信息，设定操作者姓名，样品数据文件名等。

2.2自动进样器参数设定:

1）选择合适的进样方式, “Standard Injection”----只能输入进样体积，此方式无洗针功能。“Injection with Needle Wash”----可以输入进样体积和洗瓶位置，“UnRegistered”--此方式针从样品瓶抽完样品后，会在洗瓶中洗针。“Use injectorprogram”---可以点击“Edit ”键进行进样程序编辑。

2)单击确定进入下一画面。

2.3 泵参数设定：（四元泵）

1）在流量（Flow）处输入流量,如1.5ml/min，在溶剂 B处输入70.0,(A=100-B-C-D) ,也可插入一行时间列表（Timetable） ,编辑

梯度。在最大压力极限处（Pressure LimitsMax）输入柱子的最大

| 题 目 | Agilent1200高效液相色谱仪操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 5 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-010 | A | 第 3 页 |

耐高压，以保护柱子。

2）单击确定进入下一画面。

2.4 柱温箱参数设定:

1）在柱温下面的方框内输入所需温度,并选中它,点击更多键,选中与左侧一致，使柱温箱的温度左右一致。

2）单击确定进入下一画面。

2.5 DAD检测器参数设定:

1）在波长下方的空白处输入所需的检测波长,如254nm,在峰宽 (响应时间)下方点击下拉式三角框,选择合适的响应时间, 如>0.1min(2s)。

2）在时间列表中可以插入一行，输入随时间切换的波长，如1min，波长=300nm。

3）点击确定进入下一画面。

2.6 单击方法菜单，选中保存方法，输入一方法名，如“test”，单击确定。

2.7、运行序列：新建序列，在序列参数中输入样品信息，在序列表中输入样品位置，方法等，运行该序列，等仪器就绪，基线平稳，从方法菜单中选择运行方法，进样。

3、数据处理操作步骤

3.1 由主菜单上的视图进入数据分析，到数据处理界面；

| 题 目 | Agilent1200高效液相色谱仪操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 5 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-010 | A | 第 4 页 |

3.2 由主菜单上的文件进入调用信号，调出要分析的数据文件色谱图；

3.3 由主菜单上的图形进入信号选项，调整谱图坐标:

1)点自定义量程，在时间范围中输入横坐标(时间）(例如0到10)；

2)在响应范围:中输入纵坐标(响应值）(例如-50到800)；

3)在量程框中，调到全部使用相同量程；

4)点击确定退出。

3.4 由主菜单上的积分进入积分事件，设置、修改积分参数；

1)在斜率灵敏度后，输入斜率值；

2)在峰宽后中，输入最小峰宽值；

3)在最小峰面积后，输入最小峰面积值；

4)在最小峰高后，输入最小峰高值；

5)点击左上方带钩的图标，确认；

3.5 由主菜单上的报告进入设定报告，设置报告参数：

1)在定量结果栏中，选择计算（面积百分比，外标法，内标法等）；

2)在目标栏，选打印机打印，或屏幕打印；

3)点击确定退出。

3.6 由主菜单上的报告进入打印报告，打印报告；

4、关机

4.1 关机前，用95%水冲洗柱子和系统0.5-1小时，流量0.5—1ml/min，再用100%有机溶剂冲0.5小时，然后关泵，（适于反相色谱柱）。

| 题 目 | Agilent1200高效液相色谱仪操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 5 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-010 | A | 第 5 页 |

[正相色谱柱用适当的溶剂冲洗]

4.2 退出化学工作站，及其它窗口，关闭计算机（用shut down关）。

4.3关闭Agilent 1200各模块电源开关。

5、Agilent 1200 高效液相色谱仪维护保养：

5.1 氘灯是易耗品，应最后开灯，不分析样品即关灯；

5.2 开机时，打开排气阀，100%水，泵流量5ml/min，若此时显示压力 >10bar，则应更换排气阀内玻璃料。

5.3流动相使用前必须过滤，不要使用多日存放的蒸馏水（易长菌）。

5.4流动相使用前必须进行脱气处理，可用超声波振荡10- 15min。

5.5配制90%水+10%异丙醇，以每分2—3滴的速度虹吸排出，进行seal-wash，溶剂不能干涸。

5.6当使用缓冲溶液时，要用水冲洗手动进样器进样口，同时搬动进样阀数次，每次数毫升。

5.7色谱柱长时间不用，存放时，柱内应充满溶剂，两端封死（乙睛/甲醇适于反相色谱柱，正相色谱柱用相应的有机相）。