| 题 目 | Multiskan FC酶标仪操作规程 |  |  | 编 号 |  | 版本号 | 共 5 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SOP-YQ-007 |  | A | 第 1 页 |
| 制订人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |
| 制订日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |  |  |
| 颁发部门 |  | 分发部门 |  |  |  |  |  |

一、目  的：建立并确保Multiskan FC酶标仪的操作规程及维护保养操作规范化。

二、适用范围：适用于Multiskan FC酶标仪的操作，维护、保养。

三、职    责：Multiskan FC酶标仪的的使用人员对本规程的实施负责，实训室老师对本规程的实施监督。

四、操作规程

4.1开机，机器内部自检。自检通过后，弹出进样板。

4.2创建程序

4.2.1打开新程序：按主菜单中的 FILE（文件）键，选择 New（新建），按 OK（确定）按钮。

4.2.2设置波长：使用向下箭头键选择主菜单中的“测量”行，按OK（确定）按钮；在“滤光片 1 (nm)”项目上按OK（确定）按钮并使用向下箭头键进行选择，例如选择450作为滤光片1的值，按OK（确定）按钮；按F1键接受选择并返回到主菜单。

4.2.3设置振荡参数

a使用向下箭头键选择主菜单中的“振荡”行，按OK（确定）按钮。

b在“模式”项目上按OK（确定）按钮并使用向下箭头键进行选择，例如选择Before measurement（测量前）作为振荡模式，按OK（确定）按钮。

| 题 目 | Multiskan FC酶标仪操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 5 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-007 | A | 第 2 页 |

c使用向下箭头键选择“速度”项目，按 OK（确定）按钮。

d使用向下箭头键选择“时间 (hh:mm:ss)”项目，按 OK（确定）按钮。

e按F1键接受选择并返回到主菜单。

4.2.4创建新程序的孔板设计

a使用向右箭头键选择“处理”菜单中的“板孔设计”行。按OK（确定）按钮打开“设计”窗口。

b按OK（确定）按钮从板孔 A1开始设计孔板。

c在“从板孔设计系列”中选择“板孔类型”项目：在 A1窗口按OK（确定）按钮。

d使用向上箭头键选择，例如选择 Blank（空白）式样，按 OK（确定）按钮。

e按 F1键接受选择并返回到“设计”窗口（板孔A2）。

f使用向下和向左箭头键选择板孔 B1，按 OK（确定）按钮从板孔B1开始填充孔板。

g在“从板孔设计系列”中选择“板孔类型”项目：在 B1窗口按OK（确定）按钮。

h使用向上箭头键选择，例如选择 Calibrator（标准品）式样，按OK（确定）按钮。

i使用向下箭头键选择“数目”项目，按 OK（确定）按钮。

j使用数字键选择，例如选择 3（此程序中三种不同的标准品），按OK

| 题 目 | Multiskan FC酶标仪操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 5 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-007 | A | 第 3 页 |

（确定）按钮。

k按 F3（浓度）键设置标准品的浓度。

l使用向下箭头键选择“Cal 1”项目（标准品1），按OK（确定）按钮。

m使用数字键输入，例如输入 1 (1.00)作为标准品1的浓度，按 OK（确定）按钮。

n使用向下箭头键选择“Cal 2”项目（标准品2），按OK（确定）按钮。

o使用数字键输入，例如输入 2 (2.00)作为标准品 2的浓度，按 OK（确定）按钮。

p使用向下箭头键选择“Cal 3”项目（标准品3），按 OK（确定）按钮。

q使用数字键输入，例如输入 3 (3.00)作为标准品3的浓度，按 OK（确定）按钮。

r按 F1键接受浓度并返回到上一视图，即“从板孔设计系列”：B1窗口。

s按 F1键接受浓度并返回到“设计”窗口。

t按 OK（确定）按钮从板孔 E1开始填充孔板。

u在“从板孔设计系列”中选择“板孔类型”项目：在 E1窗口按OK（确定）按钮。

v使用向上箭头键选择，例如选择Control（质控品）式样，按OK（确定）按钮。

w按F1键接受选择并返回到“设计”窗口。

x按OK（确定）按钮从板孔 F1开始填充孔板。

| 题 目 | Multiskan FC酶标仪操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 5 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-007 | A | 第 4 页 |

y在“从板孔设计系列”中选择“板孔类型”项目：在 F1窗口按OK（确定）按钮。

z使用向上箭头键选择，例如选择 Unknown（待测样品）式样，按OK（确定）按钮。

a1使用向下箭头键选择“数目”项目，按 OK（确定）按钮。

b1使用数字键选择，例如选择 91，按OK（确定）按钮。

c1按 F1键接受选择并返回到“设计”窗口。填充的板孔将显示下列颜色：空白板孔为白色，标准品为绿色，质控品为亮绿色，待测样品为蓝色。

d1再次按 F1键接受孔板设计并返回到“处理”菜单。

4.2.5保存菜单中打开的新（活动）程序

a按主菜单中的 FILE（文件）键。

b使用向下箭头键选择“另存为”，按OK（确定）按钮。此时会打开“将

程序另存为”对话框。

c使用数字和字母键输入程序名称，例如Test1，按 OK（确定）按钮。

4.2.6查看结果

a运行结束后，会自动显示运行的数据视图。

b要查看不同的数据视图，请按F3键启用不同数据视图的菜单。

c使用向上和向下箭头键选择其他数据视图，按 OK（确定）按钮。

d要打印或导出数据视图，请按数据视图中的 FILE（文件）键。

| 题 目 | Multiskan FC酶标仪操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 5 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-007 | A | 第 5 页 |

使用向下箭头键选择“导出为文本”或“打印”，按OK（确定）按钮。

e要关闭数据视图，请按 F2键。

f按向左箭头键返回到主菜单。

4.2.7导出、导入或打印

a在主菜单中，连续按向右箭头键直至到达“结果”菜单；按 FILE（文件）键；选择“将结果导出为文本”或“打印结果”，按 OK（确定）按钮。

b此时会打开“定义导出/打印”对话框。使用向下箭头键选择想要的信息并通过OK（确定）按钮勾选复选框。按 F1键接受所需的数据。

4.2.8关机：移除仍在仪器中的任何孔板；按PLATE in/out（孔板进/出）按钮将孔板托架推入：关闭仪器：如果在仪器上溅洒了感染原，请使用浓度为70%的酒精或其他一些消毒剂进行消毒。

注意事项

1 Multiskan FC的放置场所应避免灰尘、振动、强磁场、阳光直射、通风、度潮湿或温度波动巨大。

2 切勿徒手触摸滤光片。安装滤光片轮时，切勿触摸其他任何机械或电子部件。

3 切勿操作与没有接地的电源插座连接的仪器。切勿使用除针对您区域设计的  Thermo Scientific电源线以外的其他电源线。

4 进样板不能长期在外。