PF6原子荧光光度计操作规程

| 题 目 | PF6原子荧光光度计操作规程 |  |  | 编 号 |  | 版本号 | 共 3 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SOP-YQ-006 |  | A | 第 1 页 |
| 制订人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |
| 制订日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |  |  |
| 颁发部门 |  | 分发部门 |  |  |  |  |  |

一、目    的：规范实验室PF6原子荧光光度计的操作维护方法，保证实验的有效性。

二、适用范围：适用于实验室PF6原子荧光光度计的使用和维护。

三、职    责：PF6原子荧光光度计的使用人员对本规程的实施负责，实训室老师对本规程的实施监督。

四、操作步骤

1. 打开电脑、氩气，压力调制0.2MPa左右。换上需要的元素灯。打开排风机。

- 打开仪器电源，双击图标，出现登录窗口，点击确定，进入工作站，此时仪器将进行一些初始化自检工作。

- 放入调光器，检查调光器的横线和竖线交叉点是否在光斑中间，如果不在中间调节元素灯的3个支撑螺丝使其对正。（检查Hg灯是否点亮，如果没有点亮用点火器在其周围点火激发点亮）

- 点击仪器控制—>仪器参数设置,下面的载流与温度设置和负高压与等电流设置按照分析手册中的对应元素详细参数设置。设置完成后点击应用。

| 题 目 | PF6原子荧光光度计操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 3 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-006 | A | 第 2 页 |

- 点击参数设置
5.1、进样与测量设置下面的进样方式选择自动进样，点击设置，设置各种溶液的位置。（一般标准空白和样品空白位置都设置为255，其中255为清洗池位置。其他位置根据实际情况设置。）测量参数和进样设置下面的相应参数根据分析手册中对应元素设置。重复测量次数空白一般设置为1，标样和样品根据实际情况设置。
5.2、标样浓度，如果使用单标自动稀释功能就在右下角的自动稀释前打勾，并在本液浓度输入所配置的单标浓度。如果自己配置了几个标线，就把自动稀释前的勾去掉，并输入所配置的相应的浓度。并根据实际情况设置浓度单位。
5.3、样品设置，点击添加样品，设置相应的样品名称，从1到几个（即未知样品个数），单位、形态、和样品稀释比。电机确定。

- 根据需要把标准空白、标准曲线、样品空白、样品按照自动进样样品位置设置（五.1）中的位置放入样品架中。压好泵管，清洗池中倒入载流，放好还原剂和载流的瓶子，并把相应的管子放入瓶中（一般粗管为载流，细管为还原剂）。

- 根据需要依次点击点火和温控开（冷汞法不需要点火和温控）。

- 点击样品测量，等软件左侧的炉温显示和设置的温度接近时点击自动测量进行自动测量，或者点击测量进行手动测量。

- 点击标准曲线，查看标准曲线是否合格。

点击测量结果，根据需要打印或者导出数据。也可以点击样品测

| 题 目 | PF6原子荧光光度计操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 3 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-006 | A | 第 3 页 |

量然后点击或者文件->保存，保存数据。

- 仪器清洗。将进样针和还原剂管子放到去离子水中，点击清洗，输入清洗次数（3次以上）点击开始。完成后自动结束。

- 清洗完成后关闭氩气，退出工作站，关闭仪器主机电源，松开泵卡。