pHS-25型酸度计 操 作 规 程

| 题 目 | pHS-25型酸度计操作规程 |  |  | 编 号 |  | 版本号 | 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SOP-YQ-002 |  | A | 第 1 页 |
| 制订人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |
| 制订日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |  |  |
| 颁发部门 |  | 分发部门 |  |  |  |  |  |

一 目    的：  规范pHS-25型酸度计使用操作。

二 适用范围：  适用于pHS-25型酸度计使用操作。

三 职    责：   pHS-25型酸度计的使用人员对本规程的实施负责，实训室老师对本规程的实施监督。

四 操作步骤

4.1  接通电源，打开开关，并将功能开关置pH档，接上复合电极预热20min，温度补偿器置于被测溶液温度的刻度上。

4.2  把电极用纯化水清洗干净，用滤纸吸干，插入pH7的标准缓冲溶液中；调节温度补偿旋钮，使其指示温度与溶液温度相同，旋测量开关至“0～7”，使仪器显示的pH值与该标准缓冲溶液在此温度下pH值相同。

4.3  把电极从pH7的缓冲溶液中取出，用纯化水清洗干净，用滤纸吸干，插入pH4（或pH9等）的标准缓冲溶液中，调节温度补偿旋钮，使其指示温度与溶液温度相同，再旋测量开关，指针应在标准缓冲液的pH处，如pH值超过0.05,应更换标准缓冲液重新标定。

4.4  把电极从pH4（或pH9等）的标准缓冲溶液中取出，用纯化水清洗干净，滤纸吸干，插入被测溶液中，调节温度补偿旋钮，使其指示的温度和被测溶液温度一致，再旋测量开关，等仪器显示的pH值在1min内改变不超过±0.05时，此时仪器显示的pH值即是被测溶液的pH值。

4.5  对弱缓冲液（如水）的pH值测定，先用邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液校正仪器后测定供试液，并重取供试液再测，直至pH值的读数在1min

| 题 目 | pHS-25型酸度计操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-002 | A | 第 2 页 |

内改变不超过±0.05为止，然后再用硼砂标准缓冲液校正仪器，再如上法测定二次pH值的读数相差不超过0.1，取二次读数的平均值为其pH值。

4.6  测量完毕，用纯化水冲洗电极，再用滤纸吸干；套上电极保护套（套中盛满电极保护液）。

4.7  填写使用登记记录。

5  注意事项

5.1  电极玻璃很薄，使用时要小心保护。

5.2  标准缓冲液一般可使用2～3个月，如有浑浊、发霉或沉淀等现象时，不能继续使用。

5.3  测定前，按各品种项下的规定，选择二种pH值相差3个单位的标准缓冲液，使供试液的pH值处于二者之间。

5.4  取与供试液pH值较接近的第一种标准缓冲液对仪器进行校正（定位），使仪器示值与标准缓冲液数值一致。

5.5  仪器定位后，再用第二种标准缓冲液核对仪器示值，误差应不大于±0.02pH单位。若大于此偏差，则小心调节斜率，使示值与第二种标准缓冲液的表列数值相符。重复上述定位与斜率调节操作，至仪器示值与标准缓冲液的规定数值相差不大于0.02pH单位。否则，须检查仪器或更换电极后，再行校正符合要求。

5.6  配制标准缓冲液与溶解供试品的水，应是新沸过的冷蒸馏水，其pH值应为5.5～7.0。