- TAS-990火焰型原子吸收操作规程

| 题 目 | TAS-990火焰型原子吸收操作规程 |  |  | 编 号 |  | 版本号 | 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SOP-YQ-005 |  | A | 第 1 页 |
| 制订人 |  | 审核人 |  | 批准人 |  |  | 生效日期 |
| 制订日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |  |  |
| 颁发部门 |  | 分发部门 |  |  |  |  |  |

一、目   的：规范实验室TAS-990原子吸收光谱仪的操作维护方法，保证实验的有效性。

二、适用范围：适用于实验室TAS-990原子吸收光谱仪的使用和维护。

三、职责： TAS-990原子吸收光谱仪的的使用人员对本规程的实施负责，实训室老师对本规程的实施监督。

四、操作步骤

1．依次打开稳压器电源，计算机和仪器主机电源；

2．双击“AAwin”软件图标，点“确定”，仪器自动进入自检；自检完成后，点下拉菜单设定和选择工作灯和预热灯，点“下一步”，设定燃气流量为1800，点“下一步” ，点“寻峰” 出现峰值后，点“关闭” ，点“下一步” ，点“完成” ；

3．用对光板检查光斑是否在燃烧缝的正上方，如果不在，点“仪器”，点“燃烧器参数”修改“高度”“位置”值；

4．点“参数”： “测量方式”选“自动”；“间隔时间”设1秒；“采样延时”设0秒；点“信号处理”：“计算方式”选择“连续”；“积分时间”设1秒；“滤波系数”设1；

5．点击“样品”→“浓度单位” →点“下一步” ，输入配好的标样浓度数据，点“下一步” → “完成” ；

| 题 目 | TAS-990火焰型原子吸收操作规程 | 编 号 | 版本号 | 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SOP-YQ-005 | A | 第 2 页 |

6．打开空压机，设置压力为到0.2-0.3Mpa ；打开乙炔钢瓶，设置送气压力是为0.05-0.06Mpa ；向液位开关里加水至出水管有水溢出（在主机背板）。

7．点击“点火”按钮，火焰被点燃；

8．将进样管放入空白标样中，点“能量” ，点“自动能量平衡” ，当“关闭”变黑后点“关闭” ；“校零”→“测量” →“开始”做标准曲线（做标样时要等数据稳定后才点开始），标准曲线做好后测样品。

9．保存或打印测量结果；

10.如需测下一个元素：先遮住探头临时熄火（原子化室左侧），将进样管拿出（不吸水）后再点“元素灯”→“确定”，重复第3步；

11.测试完成，先关闭乙炔瓶总阀，当火焰熄灭后再关闭空压机；

12.关闭AAWin操作软件，关闭主机电源，关闭计算机和稳压器电源。

注意事项：

1.  熄火时一定要最先关乙炔！

2.  空压机连续工作4h以上要放水，放水时火一定要先将火焰熄灭。

3.  乙炔瓶内压力不足0.4MPa时，更换乙炔，换乙炔后一定要给钢瓶试漏！

4.  电脑要注意防毒，不要上网。

5.  废液管要定期检查，保证废液排除畅通。